《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应 的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 中心监护系统要求：1.产品形态 1.1中心监护系统支持中央站集中监护, 可升级工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 1.2中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 1.3工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 1.4浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 1.5远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 1.6中心监护系统支持有线、无线、遥测等多元化的组网方式，中心监护网络中支持多台床旁设备互连 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.系统功能 2.1 监测参数 2.1.1中心监护系统可支持：ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas等参数的监测显示。 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.1.2支持设备集成参数的监测 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2 显示 2.2.1中心监护系统支持Window 7或Window 10中、英文操作系统 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2.2中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，1280×1024或以上高分辨率彩色液晶显示。 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2.3同时集中监护病人≥64个，单个屏幕可支持≥22个病人的同时集中监护。支持不小于3个显示屏显示 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2.4多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2.5支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2.6重点观察床支持不小于11道波形显示 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2.7重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2.8提供声、光、文字等多重报警提醒功能，提供至少高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2.9支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.3 数据回顾 2.3.1支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少700条报警事件回顾，至少700条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少700条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.3.2支持至少1.9万个历史病人数据存储与回顾，支持至少70条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.4 打印：支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告，支持报警报告、波形报告、趋势报告等 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.5 双向控制 2.5.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.5.2支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.5.3支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 | ▲ | 四、病人监护仪要求： 1. 监护仪结构： 1.1 ▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个. |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 | ▲ | 1.2 ▲≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1920*1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度可自动调节 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 1.3 采用无风扇设计，配置≥3个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 | ▲ | 2. 监测参数： 2.1 ▲基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.2 p基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.3 支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 | ▲ | 2.4 ▲支持≥4通道心电进行多导心电分析 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 | ▲ | 2.5 ▲提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.6 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.7 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.8 无创血压至少提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.9 无创血压适用于成人，小儿和新生儿 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.10 NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25~290mmHg，舒张压测量范围：10~250mmHg，平均压测量范围：15~260mmHg |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.11 提供灌注指数的监测 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.12 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.13 支持双通道有创压IBP监测，支持升级4通道有创压监测 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.14 IBP有创压测量范围：-50~360mmHg |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.15 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.16 支持不小于4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.17 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 | ▲ | 2.18 ▲支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 2.19 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 3. 系统功能： 3.1 具有图形化报警指示功能 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 3.2 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 3.3 ≥110小时趋势表、趋势图回顾 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 3.4 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 | ▲ | 3.5 ▲具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，≥120小时ST波形片段的存储与回顾 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 | ▲ | 3.6 ▲患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 3.7 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |  |  |  |  |
|  | 儿科中央监护系统 |  | 3.8 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效响。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 注备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （一）报价要求 1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 2、本项目的最高限价为人民币1089000.00元，响应供应商的磋商报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。 3、响应供应商报价应包含但不限于产品供货、备件备品费、相关附件、专用工具费、材料费、运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费、保险费、售后服务费、税费、人工费、技术培训服务费、验收要求所需的相关试验及检测费用、质量保证期内的包修包换的费用、合同实施过程中应预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。 4、磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |  |  |  |  |
|  |  | （二）质保期及售后服务要求 1、免费保修期限（质保期）为3年，质保期内成交人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3、对采购人的服务通知，成交人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交人须免费提供相同型号的备用机予采购人临时使用。 4、质保期内免费提供现场技术培训、技术咨询、维修和软件升级等服务，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 5、质保期内每季度对设备免费提供定期保养维护，出具保养维护记录，保养维护内容包括但不限于：机器清洁，性能测试及校准，必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的补救性维修。 6、涉及计量检测设备的，需提供采购人所在地法定专业检定部门出具的检定证书，检定费用由成交人负责。 |  |  |  |  |
|  |  | （三）包装、保险及发运、保管要求 1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应供应商承担。 2、成交人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4、货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。 5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。 |  |  |  |  |
|  |  | （四）安装、调试 成交人必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。 |  |  |  |  |
|  |  | （五）知识产权和保密要求 成交人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，成交人须承担对第三方的专利或第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。 |  |  |  |  |
|  |  | 标的提供的时间：合同签订生效后起30天内完成交货、安装调试。 |  |  |  |  |
|  |  | 标的提供的地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
|  |  | 付款方式：1期：支付比例50%，签订合同后支付合同总价的50%。2期：支付比例48%，设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30天内，支付至合同总价的98%。 3期：支付比例2%，从验收合格之日起，正常使用12个月后30天内，支付合同总价的2%。注：成交 人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）成交人开具的正式发票；（3）验收调试报告（ 加盖采购人公章）；（4）成交通知书。 |  |  |  |  |
|  |  | 验收要求：1期：1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全 新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使 用。 2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追 索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 3、成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单 证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4、 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采 购人承担；否则鉴定费由成交人承担。 |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应 数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表 达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效 响 。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条 款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。