采购项目需求

- 项目名称：医用血管造影X射线系统（DSA）租赁服务

- 预算金额：606万元

数量：3年

| 技术指标 | 需求参数 | 响应情况（如有偏离，须说明是正偏离或负偏离并列明具体偏离情况，如无偏离，填写满足） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） |
| 一、技术要求 |  |  |  |
| （一）主要功能或目标：可以满足心、脑、周围血管的造影，具备肿瘤、外周、心血管、神经等血管性疾病的介入检查与治疗功能。 |  | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| （二）需满足的功能要求：除具备全身血管造影及血管性疾病的介入治疗外，还需具备以下技术： | 1.具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | 2.低剂量和微剂量成像技术 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | 3.类CT成像功能； | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | 4.去金属伪影功能 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | 5.虚拟支架系统 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | 6.实时介入穿刺导航功能 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| （三）需满足的参数要求 | - 1.为保证技术领先和前沿技术平台，要求供应商提供西门子公司的Artis zee ⅢCeiling产品；GE公司的Allia IGS Mega产品；飞利浦公司的Azurion 7 M20产品；联影公司的uAngio AVIVA CX产品，以及其他公司提供相当或优于以上系列产品的设备型号。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | - 2.为保障设备按时装机调试、运行稳定与维修保养，各投标机型的生产厂家需具备核心部件的自主研发和生产能力，球管为原厂生产，与主机为同一品牌，功能模块原厂配置。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | 3.悬吊式机架，具备天花轨道，机架可在天花轨道中滑动，能覆盖全身 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | 4.球管阳极热容量：≥5.0MHU | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | - 5.球管阳极散热率：≥13000W | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | - 6..L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | - 7.配置≥20寸且≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | - 8.提供有独立的原装三维重建工作站硬件和软件，配置原厂功能模块 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | 9.配置悬吊式机架1套、标准型导管床1套、X线球管1套、动态平板探测器1套、高压发生器1套、27英寸检查室监视器2套、24英寸控制室监视器2套、悬吊铅屏风1套、床旁辐射防护1套、高级功能模块1套，配套第三方设备包括高压注射器（开放性耗材）1套、监护仪1套、辐射防护服（包括衣服、眼镜、围脖、手套、铅衣架）5套、移动铅屏风1个 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
|  | - 10.本项目为交钥匙项目，产品交付到采购人时，需保证采购人可直接使用，采购人无需再进行其他工作，如与设备使用相关的场地改造、卫生评价（验收检测，控评效果评价，协助办理放射诊疗许可证）及环评验收（协助办理辐射安全许可证，环评竣工验收），费用包含在本项目投标报价内。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |
| 租赁设备的提供的时间 | 供应商应在采购人发出书面通知之日起60天内将货物送达采购人指定地点。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| 租赁设备的提供的地点 | 广东省中西医结合医院指定地点，交货过程中所需的人力和工具及其所发生的一切费用由供应商负责。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| 试运行期 | 设备安装调试结束后，试运行期≥1个月，试运行期供应商不得收取任何的费用。试运行结束，设备经采购人验收合格后进入正式租赁期。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| 验收要求 | 1.租赁设备安装调试完成并移交所有资料文档后7个工作日内验收，供应商及供应商租赁设备的厂家（或厂家授权的售后服务商）协助采购人完成验收工作。 2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担，验收期限相应后延。 3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由供应商承担。 4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证、产品使用说明书、保修证明。 5.进口产品必须具备商检部门的检验证明。 6.如供应商没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由供应商自行承担。 7.供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等合法权益。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 8.供应商应配合采购人接受政府管理部门开展的相关检测检查。在验收阶段，设备首次第三方性能检测（投入使用前政府部门要求强检的项目）费用由供应商承担。若因设备性能检测不达标，因此产生的包含但不限于整改、验收时间延期、再次办理等费用则均由供应商负责承担。 9.供应商保证所有资料的真实性、合法有效性，资料不齐全或不真实采购人不予验收。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| 三、其他商务需求 |  |  |  |
| 1.质量保证及售后服务 | 1.1供应商保证所租赁设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同的要求。设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期、机身号等）并附有产品质量检验合格标志及进口产品报关单和商检证明并统一加盖供应商公章。供应商应提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡（或保修文件）、随机资料及配件、随机工具等；供应商不能完整交付上述资料的，视为未按合同约定交付。 1.2设备所配软件为最新版本，服务期内供应商需协调租赁设备厂家或者厂家授权的售后服务商及时为采购人提供升级服务。服务期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 1.3服务期内，供应商提供租赁设备厂家或者厂家授权的售后服务商的保修保养服务。包含的设备日常维护保养以及故障维修、零配件更换及其他维护保修保养服务，以上费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 1.4对于本项目设备每年提供预防性保养不少于2次，以保证设备处于最佳运行状态及保持原厂质控标准或国家质量计量监管部门之标准，并能提供年度服务报告，服务报告包括但不限于：维修保养总结、预防性保养清单及内容、维修记录清单、更换的备件清单、维修工单等。 1.5服务期间，设备发生故障，报修的响应时间2小时（含）内，如电话不能解决问题，维修人员应24小时（含）内到现场排查，72小时（含）内恢复正常使用。 1.6供应商对采购人提供及时充足的零备件供应，备件72小时内到货。 1.7在服务期内保证≥95%的开机率，按半年183天计算。如果此开机率由于供应商或租赁设备的原因（非采购人原因）未能达到，按1：2比例顺延租赁期时间（按天计算，开机日每降低1天，服务期顺延2天）。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| 2.包装 | 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| 3.设备的安装调试 | 3.1.供应商须在合同签订后5日内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。若安装场地需要进行适应性调整，发生的费用均包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。 3.2供应商为本项目提供租赁设备厂家或者厂家授权的售后服务商的安装调试服务。依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 3.3租赁设备安装时需对采购人各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。 3.4安装调试过程中所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由供应商承担。 3.5安装调试工作开展前，供应商应做好安装调试计划，至少提前两天与采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。供应商需加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。 3.6货物安装后，供应商应向用户提交本机安装调试报告（如有），以及按厂方标准进行的各项检测数据。供应商应向采购人提交详细的安装、调试及验收过程中所有相关文档。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |
| 4.培训 | 4.1供应商能够提供本项目设备相关的技术、物力支持，有全职的应用培训专家，支持本项目的维修保障服务，并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。 4.2供应商可提供临床应用培训课程； 4.3供应商可提供设备管理等培训课程； 4.4 设备投入使用前，供应商为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和供应商双方协商安排。 | £满足 £负偏离 £正偏离 |  |